## Slide 1: Progetto e sviluppo di elettronica indossabile per la misura di bioimpedenza
Candidato: Stefano Villa
Relatore: Prof. Valerio Re
Correlatore: Dott. Andrea Pedrana
Tesi di Laurea Magistrale
17 Dicembre 2020
Università degli Studi di Bergamo
Notes: Il lavoro di tesi svolto presso il Lab di microelettronica si è focalizzato sulla progettazione e sullo sviluppo di un sistema indossabile per la misura di bioimpedenza.
Realizzare un sistema indossabile significa innanzitutto creare un dispositivo di dimensioni minime per garantire l’indossabilità e con consumi energetici per preservare il più lungo possibile la durata della batteria con cui sono alimentati.

## Slide 2: Bioimpedenziometria
Bioimpendeziometria:
Tecnica non invasiva per misurare l’impedenza del corpo umano.
Principio di misura:
Si misura dal rapporto tra la tensione ai capi del conduttore e la corrente che scorre attraverso.
Aspetti valutabili:
Attività elettrodermica (EDA);
Composizione corporea.
Notes: Bioimpendenziometria è una tecnica non invasiva attraverso la quale è possibile misurare l’impedenza del corpo umano. L’obbiettivo di questa misura è quindi quello di descrivere la facilità con cui la corrente fluisce all’interno di un conduttore particolare come il corpo umano, e in particolare i suoi tessuti. Trattandosi pur sempre di un conduttore, anche nel caso della bioimpedenza vale la legge di Ohm e il suo valore si ottiene pertanto dal rapporto tra la tensione ai suoi capi e la corrente che fluisce al suo interno. Sono valide di consrguenza anche le relazioni matematiche con le quali si descrive questa grandezza. Attraverso la misura di questa grandezza è possibile a questo punto trattare due aspetti del nostro corpo legati a ciò, ossia l’attività elettrodermica e l’analisi della composizione corporea. La differenza nella valutazione di questi aspetti è nel tipo di segnale impiegato. Nel caso dell’attività elettrodermica si lavora in continua, mentre nel caso dell’analisi della composizione corporea si lavora in regime alternato.

## Slide 3: Modello elettrico
Un tessuto è un insieme di cellule associate per funzione. Dal punto di vista elettrico si modellizza come un bipolo RC.
La membrana cellulare separa le cariche elettriche e si comporta come un condensatore. Le proprietà resistive sono dovute alla presenza di grasso in ogni tessuto.
L’impedenza di un tessuto diminuisce all’aumentare della frequenza del segnale sinusoidale applicato.
Notes: Per comprendere il principio attraverso il quale è possibile studiare l’impedenza di un tessuto biologico è fondamentale valutare il suo comportamento dal punto di vista elettrico. Un tessuto bilogico è caratterizzato da un insieme di cellule associate per funzione: distinguiamo infatti il tessuto epiteliare dal tessuto nervoso. Un tessuto è duque modellizzabile elettricamente con un bipolo RC per due motivi. Il primo riguarda la sua composizione: la parte resistiva è dovuta al fatto che qualsiasi tessuto presesenta diverse proprietà resistive in relazione alla quantità di grasso da cui è costituito, mentre la parte capacitiva dipende dalla membrana cellulare. Quest’ultima separa le cariche elettriche, modellizzando una capacità. La seconda motivazione è rintracciabile, invece nel comportamento in regime alternato; in questo caso si osserva che all’aumentare della frequnza del segnale sinusoidale applicato, l’impedenza del tessuto diminuisce e il circuito elettrico che presenta questa caratteristica è il bipolo RC.
Elettrodi

## Slide 4: Stato dell’arte e modalità di misura
Al momento esistono diversi dispositivi e tecniche per il calcolo dell’impedenza corporea, ma nessuno di questi avviene attraverso sistemi indossabili.
Per la misura di bioimpedenza è necessario applicare degli elettrodi sulla pelle:
  per l’analisi della composizione corporea si usano 4 elettrodi;
  per la misura di EDA si applicano due elettrodi.
Notes: 2 e 4 elettrodi e principio di misura

## Slide 5: Attività elettrodermica (EDA)
Misura della variazione della conducibilità elettrica della pelle nel tempo applicando un segnale in continua attraverso gli elettrodi.
In questo caso l’attività elettrodermica è stata misurata durante lo Stroop Test.
Diventa interessante quando viene valutata su un soggetto in diverse situazioni.
Notes: Tonica fa riferimento alla valore assoluto della resistenza elettrica cutanea ed è strettamente legato allo stato di attivazione del sistema nervoso dell’organismo. Assumerà un valore basso in caso di tranquilllità, mentre è alto nel caso di sistuazioni agitate, dal momento che aumenterà il livello di sudorazione cutanea, abbassando la resistenza e aumentando quindi la conducibilità.
Tonica invece è legata alle risposte causate da eventi emozionali o sensoriali.
Classifiazione emozioni.

## Slide 6: Attività elettrodermica (EDA)
L’obiettivo di questa misura riguarda la classificazione delle emozioni durante lo svolgimento dello Stroop Test.
Il sistema per la misura dell’attività elettrodermica si compone di tre parti:
  EDA Board;
  software applicativo;
  algoritmo per la classificazione delle emozioni.
Notes: Trattantosi di un segnale alternato

## Slide 7: EDA Board
Componenti
Microcontrollore STM32L475RG
Front-end analogico per la misura
Interfaccia USB
Connettore Elettrodi
Connettore per debug

## Slide 8: Front-end analogico per la misura
OP-AMP converte resistenza della pelle in tensione Vout
Al nodo invertente è collegato un elettrodo; il secondo è connesso ad una resistenza connessa a massa.
R Sicurezza evita che fluisca nel corpo una corrente superiore a 10 µA.

## Slide 9: Software applicativo in Java
Connessione con EDA Board
Informazioni sullo stato della Board
Avvio Stroop Test con streaming e visualizzazione su grafico
Avvio sessione di log con memorizzazione dei risultati in un foglio di calcolo
Conclusione sessione

## Slide 10: Risultati
Il segnale EDA misurato durante lo Stroop Test presenta questo andamento.
È importante individuare la componente fasica e tonica della risposta elettrica della pelle.

## Slide 11: Algoritmo per la classificazione
L’algoritmo per classificare l’emozione suscitata durante lo Stroop Test è la regressione logistica.
Per la fase di addestramento del modello è stato sfruttato un dataset con misure di attività elettrodermica acquisite durante la visione di un video.
Un campione di attività elettrodermica durante lo Stroop Test è stato classificato come uno stato di paura.
Emozione | Precisione
Divertente | 0.08
Noioso | 0.36
Tranquillo | 0.4
Pauroso | 1
Pauroso | 0.71

## Slide 12: Analisi composizione corporea
Per la valutazione dell’analisi corporea attraverso la bioimpedenza si è sviluppato un sistema indossabile.
Attraverso la misura di bioimpedenza è possibile determinare parametri fisiologici, come la massa grassa (FM), la massa magra (FFM) e l’acqua totale in corpo (TBW).
La misura avviene attraverso la modalità tetrapolare, applicando 4 elettrodi e un segnale alternato a 50 KHz.

## Slide 13: Analisi composizione corporea
Al fine di sviluppare un sistema indossabile è stato necessario:
  Valutare la fattibilità della misura.
  Sviluppare il sistema indossabile.
  Implementare il firmware per acquisire la misura.
  Validare le misure.

## Slide 14: Studio di fattibilità
La fattibilità di questo progetto è stata valutata sfruttando una Evaluation Board di Analog Devices.
A bordo sono montati i circuiti integrati:
  AD5940: Front-end analogico per misure di EDA e BIA.
  AD8233 : Front-end analogico per misure di ECG.
La validazione del dispositivo è stata effettuata con la misura di valori di resistenze e capacità tramite una scheda di test.

## Slide 15: Bia Board
Componenti a bordo:
Front-end AD5941
Front-end AD8232
LDO ADP160
Connettore per elettrodi
La dimensione di questa PCB è stata dettata dalle dimensioni della scheda Winter-v2 sulla quale verrà innestata.
Caratteristiche:
4 Layer
Dimensioni 32 x 20 mm2

## Slide 16: Winter-v2
Componenti a bordo:
Microcontrollore STM32L475RG
Modulo BLE SPBTLE-RF
Modulo micro SD
Connettore USB
La scheda Winter-v2 è stata progettata con la previsione di arricchire le sue funzioni con dei connettori di espansione

## Slide 17: Firmware
Stati del sistema
Start-up: inizializzazione periferiche.
Idle: in attesa di un comando.
Log: acquisizione dei campioni e salvataggio dei dati su SD.
Stop: stato di Low Power
Error: in caso di errori generici.
Le transizioni da uno stato all’altro avvengono mediante l’invio di appositi inviati tramite Bluetooth Low Energy.
Notes: Non abbiamo ancora fatto misure definitive perché firmware
Nello stato di Stop il consumo previsto è di 7uA con 210mAh, 30k h
In idle 318h 660 uA
In log 8.5mA -> 24h

## Slide 18: Risultati
La misura di bioimpedenza è caratterizzata dalla parte resistiva e dalla parte capacitiva.
Ad esempio, effettuando la misura su un uomo di 24 anni, alto 175 cm e con un peso di 65 kg si ottiene:
  R = 475.8 Ω
  Xc = 83.2 Ω
Sulla base di questi valori si ha:
  FFM = 38.9 kg
  FM = 20.1 kg
  TBW = 41.9 L

## Slide 19: Risultati
I parametri sono stati calcolati sulla base di modelli lineari sviluppati a partire dalla misura dei medesimi attraverso tecniche più accurate come DEXA. A partire da questa misura sono state definite relazioni lineari che potessero determinare questi parametri attraverso la misura di bioimpedenza e caratteristiche fisiche del paziente.
Per validare le misure ottenute è possibile constatare che la somma tra FM e FFM si discosta di 5 kg dal peso del soggetto in esame.
La somma tra FFM e FM infatti coincide con il peso del paziente.
Il valore di TBW è dato dalla somma tra ECW (Acqua Extra Cellulare) e ICW (Acqua Intra Cellulare)

## Slide 20: Conclusioni e sviluppi futuri
Conclusioni
Realizzato sistema acquisizioni EDA.
Sviluppato firmware per EDA Board.
Implementata applicazione Java.
Definizione algoritmo per classificazione delle emozioni.
Prototipazione e ingegnerizzazione di un sistema indossabile per misura di bioimpedenza.
Misure su diversi soggetti e valutazione parametri fisiologici.
Sviluppi futuri
Aumento della numerosità campionaria dei soggetti a cui sottoporre la misura.
Validazione delle misure con uno strumento di riferimento.
Notes: Caratterizzare misura,
Evaluation board per capire se

## Slide 21: Grazie per l’attenzione
www.unibg.it/microlab